陕西中医药大学第二附属医院

医疗设备采购招标文件

招标编号：  SZRFYZB202110-078

货物名称：  病房基础护理设备

输液泵

注射泵

病人监护仪

壁挂式空气消毒机

护理应用小设备

欢迎访问我们的网站:http://www.zyhos.com

陕西中医药大学第二附属医院制

二○二一年十月

目  录

第一章：招标公告……………………………………………2

第二章：投标须知……………………………………………1

第三章：招标内容、技术性能及其他要求…………………19

第四章：评标标准和方法……………………………………4

- ：合同专用条款………………………………………4

第六章: 其他说明……………………………………………1

第七章: 投标响应格式文件………………………………14

第一章  招标公告

本着“公开、公正、公平”原则，陕西中医药大学第二附属医院就病房基础护理设备、输液泵、注射泵、病人监护仪、壁挂式空气消毒机、护理应用小设备进行公开招标，现邀请具备相应资质的单位前来投标。

一、采购项目内容：

详见招标文件第三章

二、报名需提供以下资质：

1、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本原件及复印件（供应商为生产厂家时只提供复印件）；

2、供应商为经销商的应出具医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（复印件）、厂家的医疗器械生产许可证或第一类医疗器械生产备案凭证（复印件）；（进口产品无需提供厂家医疗器械生产许可证）

3、供应商为生产厂家应出具医疗器械生产许可证或第一类医疗器械生产备案凭证（复印件）；

4、投标产品属于医疗器械管理的提供《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件或第一类医疗器械备案凭证复印件（进口产品须具有进口医疗器械注册证）；

5、投标产品属于消毒产品的提供消毒产品生产企业卫生许可证复印件（投标产品需在其生产范围内）以及产品卫生安全评价报告复印件；

6、法人授权书原件(法人身份证、被授权人身份证复印件) ；

7、通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体无失信记录（以截图打印并加盖单位鲜章为准）；

8、以上复印件均须加盖单位鲜章（不接受电脑扫描件作为原件资质）。

备注：1、制作投标文件时，附件4投标项目一览表除在投标文件内装订外，还应再重复制作一份，加盖鲜章用小信封单独包装。不要将小信封装在投标文件密封袋内；

- 2、本次投标最小单元为“标段”，供应商可对任一标段进行投标，但不能对各标段中的内容或者分项内容进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理；

- 3、病房基础护理设备、输液泵、注射泵、病人监护仪、护理应用小设备报名须满足以上1、2、3、4、6、7、8；

- 4、壁挂式空气消毒机报名须满足以上1、2、5、6、7、8。

三、报名时间：

2021年10月11日起至 2021年10月15日下午16：00止（节假日和非工作时间除外） 时间：上午：8：30—11：00 ；下午：14：00—16：00

四、报名地点：

西咸新区沣西新城龙台观路831号门诊四层，信息化建设管理科

五、开标时间：

2021年11月1日下午14:30

- 开标地点：

妇产大楼七楼会议中心大教室（秦都院区）

七、报名费用：

200元（概不退还）　　投标保证金：3000元（微信或现金均可）

八、联系人：

报名咨询电话：029-33350905/18064389226帅老师　
　　业务咨询电话：029-33572698

陕西中医药大学第二附属医院

第二章  投标须知

1、投标人应认真浏览招标公告及招标文件，将招标文件中的资格要求与本投标人已取得的资格文件进行对照，满足资格文件要求的，方可参与。

2、报名时不要将失效的证书复印件装订在资格审查资料中。投标人要及时办理证书延期手续，变更后要通知投标文件编制人员，及时清理失效证书复印件。

3、投标人在编制资格审查资料时，应按照招标文件中要求的提供，不要遗漏，也不要人为增加，请将附件4（投标项目一览表，其中设备配套耗材（如有）须填写规格型号、价格）加盖鲜章用小信封单独包装（不要将小信封装在投标文件密封袋内）。

4、投标文件应对招标文件的要求作出实质响应。符合招标文件的所有条款、条件和规定且无重大偏离与保留。

5、投标文件中必须有产品生产厂家提供的产品技术参数和性能说明，尽量提供产品在陕的销售合同。

6、投标人在提交投标文件时，最好将企业公章和法定代表人或其委托代理人印章随身携带，在提交投标文件时如发现投标文件有误，在有效时间内还可设法弥补。

7、投标人应对招标项目提出合理的价格，若报价高出预算价格或中标价格高于市场价一经核实，招标单位按废标处理。

8、开评标过程中投标人应准确回答评委的质询。投标人应委托本单位懂业务、懂技术（包括商务、技术）并且熟悉投标项目全部情况的人员参加开标会议，接受评委的质询。投标人答非所问，评标委员会将不予采纳。

第三章  招标内容、技术性能及其他要求

- 招标内容及预算

| 标项名称 | 序号 | 项目名称 | 数量 （台） | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一标段：病房基础护理设备 | 1 | 平车 | 1 | 2000 |
|  | 2 | 抢救柜 | 1 | 5000 |
|  | 3 | 病历柜 | 1 | 3500 |
|  | 4 | 晨护车 | 1 | 1500 |
|  | 5 | 治疗盘 | 1 | 75 |
|  | 6 | 弯盘 | 1 | 20 |
|  | 7 | 观片灯 | 1 | 2500 |
|  | 8 | 输液车 | 1 | 3500 |
|  | 9 | 妇科检查床 | 1 | 3500 |
|  | 10 | 病历夹 | 1 | 30 |
|  | 11 | 器械车 | 1 | 1000 |
|  | 12 | 婴儿床 | 1 | 2000 |

| 标段号 | 项目名称 | 数量 （台、套） | 预算单价 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二标段 | 输液泵 | 1 | 4500 |  |
| 第三标段 | 单通道注射泵 | 1 | 3500 |  |
|  | 双通道注射泵 | 1 | 5000 |  |
| 第四标段 | 病人监护仪 | 1 | 11000 |  |
| 第五标段 | 壁挂式空气消毒机 | 1 |  | 3000 |

| 标项名称 | 序号 | 项目名称 | 数量 （台） | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第六标段：护理应用小设备 | 1 | 电动吸引器 | 1 | 2000 |
|  | 2 | 中医治疗按摩床 | 1 | 1000 |
|  | 3 | 移动式空气消毒机 | 1 | 6000 |

备注：1、以上6个标段全部进行单价招标，如不提供详细分项报价或有缺项漏项将视为没有实质性响应招标文件。

2、本次投标最小单元为“标段”，供应商可对任一标段进行投标，但不能对各标段中的内容或者分项内容进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理

3、各标段要求一次性报出所有单价之和作为投标总报价。

4、本次招标签署1年长期供货协议，供货时按采购人要求的数量、时间进行供货，每月按实际采购数量结算。

5、各标段中标供货商均与采购人签署1年长期供货协议，供货期限结束合同自动终止。若合同期限内供货金额达到20万元人民币，则无论期限立即终止合同。

二、技术要求及主要参数

- 第一标段：病房基础护理设备

| 序号 | 设备名称 | 材质 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平 车 | 不锈钢/四小轮 | 1. 规格：约2000×660×750mm； 2. 不锈钢管材整体焊接框架，材料厚度≥1.2mm； 3. 配四支≥5寸橡胶静音脚轮，外罩包ABS防缠绕，对角带刹，推车可在任意状态下刹车停放； 4. 带可移动不锈钢担架面，配翻折式不锈钢护栏和不锈钢输液架； 5. 配备人造革床垫和杂物框。 |
| 2 | 抢救柜 | ABS | - 规格：约740mm*520mm*960mm; 2.柜体立柱采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为≥4mm优质工业铝塑板，整体搭配合理； - 3.台面底座以及抽屉采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型； 4.抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分隔板组成； 5.急救车后方输液架为可调式，根据需要自行调节高度。框架材料采用Φ16不锈钢圆管，配置急救托盘一个，上配置捆绑带数量为四个，可360°自由旋转； 6.抽屉采用优质三节静音滑槽，有效伸缩距离≥60cm,确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能，拉手采用弧形拉手； 7.抽屉分为两种规格，内置两种不同规格的活动式塑料筐，塑料筐规格为（长×宽×高）： 约400×600×200mm（大号）；约400×600×100mm（中号）；每只塑料筐承重≥60Kg。两种规格的抽屉可以根据临床的要求进行多种组合； 8.抽屉内部配置标准ABS塑料活动式隔条，用户可以根据需要进行自由组合（ABS塑料活动式隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔），并配置标准的标识牌，可对每一分隔进行标识，实现物品放置分类明确、标识明确； - 9.整车配置五层抽屉，抽屉整体带排锁控制；配置透明ABS文件盒一个、心肺复苏板一个、氧气瓶挂架一个、电源插座一个、锐器盒一个、两个塑料翻盖式污物桶；推车右侧面带侧抽板； 10.整车配置4只≥4寸静音轮，外罩包ABS防缠绕；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 |
| 3 | 病历柜 | 不锈钢 | - 外形尺寸：约610*410*1300mm； 2.台面采用厚度为≥1.0mm的304不锈钢； 3.柜体采用≥0.8不锈钢，具有耐酸、耐碱、耐腐蚀等； 4.台面下方配抽屉； 5.该车能同时存放≥40位病历夹； 6.病历夹推车配有安全锁，安全可靠，病历夹放置分两列放置并有数字标识放置位置； 7.配置4只≥4寸橡胶静音脚轮，带对角刹车。 40位：约610*410*1100mm 50位：约610*410*1300mm 60位：约610*410*1390mm（60位不带抽屉） - 40、50、60位以50位为主 |
| 4 | 晨护车 | 不锈钢 | - 规格：约1260mm*460mm*960mm； 2. 左侧三层台面采用厚度≥1.0mm304不锈钢冷轧板折弯后组焊而成，表面经抗指纹磨砂处理； 3. 四周的主体支撑立柱采用Φ≥25*1.2不锈钢圆管制作； 4. 右侧配置翻盖式污物桶（带污物袋子）1个。污物袋子与操作平台之间采用竖隔板分区； 5. 配4只≥4寸橡胶静音脚轮，外罩包ABS防缠绕；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 - 单桶，大平台 |
| 5 | 治疗盘 | 304不锈钢 | 各种规格 |
| 6 | 弯 盘 | 304不锈钢 | 各种规格 |
| 7 | 观片灯 |  | 1.超薄LED型观片灯，双联； 2.外形尺寸（长×宽×高mm）约 875×515×30； 3.阅片区域（长×宽mm）约 745×420。 |
| 8 | 输液车 | ABS | 1. 规格：约600mm*500mm*930mm； 2.柜体立柱采用铝合金型材，侧板与背板采用厚度为≥4mm铝塑板； 3.台面及底座采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，台面三方带ABS围栏； 4.抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架和活动分隔板组成，抽屉面板和框架为钢制结构； 5.抽屉滑槽采用优质三节静音滑槽，有效伸缩距离≥60cm,后方带自锁功能； 6.输液架为可取式，框架材料采用≥Φ25不锈钢圆管，带两个输液横杆，横杆上分别带ABS输液挂钩≥4个； 7.抽屉规格：小号：约520*400*80mm，中号：约520*400*164mm，抽屉由≥δ0.8冷轧钢板组焊而成,具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性,抽面带ABS弧形拉手； 8.整车配置三层抽屉，一只小号抽屉、二只中号抽屉，抽屉下方带一层隔板，隔板三方带ABS围栏。推车左侧配置透明ABS文件盒一个，右侧配置锐器盒一个以及两个塑料翻盖式污物桶。推车右侧面带侧抽板； 9.整车配置4只≥4寸医用静音轮，外罩包ABS防缠绕，其中2只脚轮配置刹车。 |
| 9 | 妇科检查床 | 不锈钢 | 1.规格：约1350×610×780mm； 2.不锈钢材质，传动装置为蜗杆蜗轮传动； 3.管壁厚度≥1.2mm，板材厚度≥1.0mm，背板上折0～30度，承重≥250Kg； 4.配托腿杆、扶手、漏斗、液体桶； 5.配≥5cm高密度海绵床垫。 6.脚踏凳：1）.规格尺寸：约400*300*200mm； 2）.主架由≥Φ22*1.2不锈钢圆管经专用模具弯制而成，踏板与主架焊接牢固可靠，踏板面带防滑胶垫，主架脚带防滑脚垫，有效保证脚凳放置平稳；3）.脚凳带两层踏脚面 |
| 10 | 病历夹 | ABS | 1.规格：约320*230mm； 2.材质：ABS； 3.颜色:灰色/白色/蓝色/粉色； 4.夹纸≥100张。 |
| 11 | 器械车 | 不锈钢 | 1. 规格：约740mm*450mm*830mm; 2. 推车上下台面采用厚度为≥δ1.0mm优质304不锈钢材料，表面经抗指纹磨砂处理；四周的支撑立柱采用≥Φ25*1.2不锈钢圆管制作； 3.上、下台面三方（左右及后方）带围栏，围栏采用不锈钢圆条精制而成，并配有塑钢立柱； 4.配4只≥3寸医用静音脚轮，外罩包ABS防缠绕，其中2只脚轮配置刹车。 |
| 12 | 婴儿床 |  | 一、规格:整床尺寸:约800×520×900mm±50mm 二、功能:气弹簧控制睡盆前倾角度约0-15° 三、结构:车架整体碳钢彩色喷塑结构 四、部件: (1) 专用婴儿睡盆：780×450×250mm±20mm，采用全透明优质环保材料（提供材质证明），带透气孔，抗腐蚀，容易清洁； (2) 脚轮：带刹≥3寸医疗用脚轮 五.配置: (1) 车底配一个金属杂物篓 (2) 婴儿睡盆垫，防水透气。 |

- 第二标段：输液泵

1安全要求：

1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IPX4、IEC60601-1-2/YY0505、双CPU；

1.2 具有在线动态压力监测功能；

1.3压力报警阈值至少3档可调；

1.4 ★阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

1.5防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出；

1.6 ★双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警；

1.7 具备自锁功能，防止输液回流。

2 精度要求：

2.1 全挤压蠕动输注，精度≤±5%；

2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

3 基本要求：

3.1 ★速率范围：0.1-1200ml/h

3.2 流速增量：0.1ml/h(0.1-999.9ml/h)

1ml/h(1000-1200ml/h)

3.3预置容量：0.1-9999ml，最小步进：0.1ml/h；

3.4 快推：0.2-1200ml/h

3.5 预设快推量：0.1～9999ml

3.6 KVO：0.5ml/h；

3.7 可预存15种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器；

3.8 同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ；

3.9 分低级、中级、高级三级报警，同时显示具体报警信息；

3.10 具有≥2种输液模式可选：速度模式、滴速模式；

3.11 电池工作时间≥4小时；

3.12 供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

3.13 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

3.14 全中文软件操作界面。

第三标段：注射泵

（一）双通道注射泵

1安全要求：

1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IPX2、IEC60601-1-2/YY0505、双CPU；

1.2 具有在线动态压力监测功能；

1.3 压力报警阈值5档可调；最低阻塞压力档≤180mmHg。

1.4 阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

1.5 防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

2 精度要求：

2.1 速率≥1ml/h: 精度≤±2%；

2.2 ★在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

3 基本要求：

3.1 速率范围：0.1-1500ml/h

3.2 流速增量：0.1ml/h(0.1-999.9ml/h)

1ml/h(1000-1500ml/h)

3.3 预置容量：0.1-9999ml，步进：0.1ml；

3.4 预置时间：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；

3.5 快推：0.1-1500ml/h，递增0.1ml/h

3.6 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h；

3.7 自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml/60ml；

3.8 ★具备单通道独立电源开关。

3.9 同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ；

3.10 主机采用双提手设计。

3.11 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示报警信息；

3.12 具有注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式

3.13 ★具有联机功能：适用于药物的不间断推注，保证没有任何注射中断的连续给药功能；维持血药浓度稳定。

3.14 双通道注射时，电池可维持整机工作时间≥3小时

3.15 产品具备信息端口可实现数据传输、护士呼叫功能。

（二）单通道注射泵

1安全要求：

1.1 安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IPX2、IEC60601-1-2/YY0505、双CPU；

1.2 具有在线动态压力监测功能；

1.3 压力报警阈值5档可调；最低阻塞压力档≤180mmHg。

1.4 阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

1.5 防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

2 精度要求：

2.1 速率≥1ml/h: 精度≤±2%；

2.2 ★在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

3 基本要求：

3.1 速率范围：0.1-1500ml/h

3.2 流速增量：0.1ml/h(0.1-999.9ml/h)

1ml/h(1000-1500ml/h)

3.3 预置容量：0.1-9999ml，步进：0.1ml；

3.4 预置时间：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；

3.5 快推：0.1-1500ml/h，递增0.1ml/h

3.6  KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h；

3.7 自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml/60ml；

3.8 同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ；

3.9 主机采用双提手设计，方便携带。

3.10 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示报警信息；

3.11 具有注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式

3.12 ★具有联机功能：适用于药物的不间断推注，保证没有任何注射中断的连续给药功能；维持血药浓度稳定。

3.14 电池可维持整机工作时间≥3小时；

3.15 产品具备信息端口。

第四标段：病人监护仪

- （一）监护仪外形结构：

- 1.一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

- 2.★≥10英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率≥800*600，8通道波形显示

- 3.整机无风扇设计

- 4.标配锂电池，工作时间≥2.5小时

- （二）监测参数：

- 1.配置3/5导心电（ECG），呼吸（Resp），无创血压（NIBP），血氧饱和度（SpO2），灌注指数（PI），脉搏（PR）和双通道体温（Temp）参数监测

- 2.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s

- 3.具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

- 4.具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

- 5.可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况

- 6.采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术

- 7.无创血压测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性

- ★成人: 收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg

- 小儿: 收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg

- 新生儿: 收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg

- 8.★提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。

- （三）系统功能：

- 1.支持中/英文字符和条码扫描枪输入

- 2.具有三级声光报警，参数报警级别可调

- 3.具备报警集中设置功能

- 4.具备呼叫报警功能

- 5.支持VGA外接拓展显示屏

- 6.支持≥24小时趋势图表、具备报警功能、1200组NIBP测量的数据存储和回顾功能、40小时全息波形回顾.

- 7.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

- 8.具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置

- 9.主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。

- 10.★安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型, 提供机器接口防护等级证明材料。

- 第五标段：壁挂式空气消毒机

1.初、中效过滤除尘除菌

★2.超高强度紫外线，机内紫外线辐射强度≥13000(uw/cm2)

★3.高效超强独立的负氧离子发生器，清新净化空气，负氧离子发生量≥3.0×106(个/m3 )

4.有自动、手动两种运行模式，可随时编辑自动运行程序，可连续运行

5.强力活性碳滤膜除臭，光触媒除菌

6.循环消毒风量≥800（m3/h）

7.消毒时空气中臭氧量≤0.1（mg/cm3）

8.输入功率≤220（w）

9.细菌总数≤200（cfu/m3）

10.安全防护分类：Ⅰ类B型设备

11.噪声≤55db

12.带超强负氧离子发生器

13.自动探测污染启动装置

第六标段：护理应用小设备

| 序号 | 名称 | 分类标准 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动吸引器 |  | 工作原理：采用无油润滑负压泵制造而成的可移动式吸引装置。 吸引泵：活塞泵 贮液瓶：2只 要求：1.采用无油润滑活塞泵，无油无污染。2.低噪音、大流量、手动、脚踏开关任意选用，操作方便。3、设有溢流装置，防止液体流入泵内，有效控制泵的锈蚀。4.负压调节系统可根据需要做无级调压。 |
| 2 | 中医治疗按摩床 |  | 铁架喷朔、软包结构:软包内填充物通常采用硬软两种海棉相搭配，保证一定舒适度的同时也保证了床的不变形和高回弹性。 |
| 3 | 移动式空气消毒机 | ≥100立方 | 紫外线消毒，符合国家消毒管理规范要求 |

- 注：若以上参数涉及到某个产品的个性描述，评标时不作为唯一标准，但原则上不降低要求的技术水平。

三、对投标商的要求

1、在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照，并具有医疗设备生产或相关经营范围。

2、若所投产品属医疗器械须具有《中华人民共和国医疗器械注册证》，投标人必须依法取得《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》。

3、有完善的销售供应和售后服务保障体系。

4、对所投设备、器械在提供的同时应负责做好临床指导和技术培训工作。

5、本项目不接受联合体投标。

四、对投标产品的要求

1、若所投产品属医疗器械，投标人须向医院提供盖红印的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械产品注册证》（附：医疗器械产品生产制造认可表或医疗器械注册登记表）、销售人员身份证复印件及资格证明、法人委托书等相关证件。

2、属进口医疗器械管理范围的产品必须具有按分类管理的医疗器械注册证，进口产品必须有中文标识和中文使用说明书。

3、投标方应保证所投设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。

4、所有资料真实性由投标商负责，一经查实假冒行为，取消中标资格，承担所有损失，并没收尚未付清货款。

5、供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源（提供产品来源渠道合法的证明文件：包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

6、下列情况供应商必须免费对货物进行退换、调配。

（1）设备使用一个月内主要部件出现故障予以换货；

（2）设备性能达不到标书主要技术指标要求影响工作开展予以退货；

（3）设备使用三个月内故障次数超过三次，影响工作开展予以换货。

五、对投标文件要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，完整地填写招标响应文件格式（附件1）、承诺书（附件2）、响应函（附件3）及投标项目一览表（附件4），按规定投标函格式填写，所有自制投标函无效，并加盖企业公章。所有不完整的投标将按废标处理。

2、提供下述相关证件复印件（所有证件复印件须加盖企业公章）：

（1）投标企业营业执照；

（2）生产或经营许可证；

（3）医疗器械注册证（须附注册登记表或制造表）（进口产品须具有进口医疗器械注册证）；

（4）销售人员身份证、联系电话号码及法人委托书等；

（5）提供投标产品的彩页，技术参数资料，产品售后服务承诺，供销合同以及投标厂商认为必须提供的其他资料、文件、证书等；

（6）基本账户开户许可证；

（7）中国政府采购网主体无失信记录。

以上内容均为必备资质，若有一项不具备视为无效投标，开标时将以上资质按要求提供（加盖供应商红色公章的复印件），附在每份投标响应文件中。

3、投标文件使用A4纸质制作，正本壹份，副本贰份。

4、投标方应将投标文件封入密封的信封或包装，并在封口上加盖投标单位公章，并标明投标标段名称，按投标日程规定日期送至指定地点。

5、投标方在投标截止时间之前可书面修改或撤销投标文件，迟交或未按规定密封的不予接受。

6、投标报价是设备到达使用地点的总价，包括设备的供应费、运杂费（含仓储费、保险费、装卸费）、安装调试费、以及整个设备达到正常运行条件下所包含的一切费用。

7、本采购项目采用一次报价。

8、投标文件有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日，中标供应商的投标响应文件有效期延长至合同执行完毕。

第四章  评标标准和方法

一、招标方式及评标标准

1、招标方式及评标办法：公开招标、综合评标法。

2、评标的全过程分为投标文件初审、澄清有关问题、招标承诺、综合评审、推荐中标候选人名单等阶段。

3、评标标准

（1）病房基础护理设备评标标准

| 序号 | 评分项目及分值 | 评分标准、依据 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 标 部 分 60分 | 报 价 40分 | 以有效投标人的最低投标报价为评标基准价得满分；投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x 40分的公式计算。 | 40 |
|  | 业 绩 5分 | 出具2019年以来投标产品业绩（要求三级医院），以合同和相应的验收报告〈单〉为依据，每出具一个计1分，满分5分。 | 5 |
|  | 服 务 10分 | 设备原厂售后服务机构在陕西境内具有经营场所、办事处（以办事处注册登记证书为准/原件）针对本采购项目及采购人实际需求提供详细具体可行的售后服务措施承诺 | 10 |
|  |  | 设备原厂在陕西境内具有委托代理售后服务机构（以委托协议为准）针对本采购项目及采购人实际需求提供详细具体可行的售后服务措施承诺 | 5 |
|  | 保 修 5分 | 保修（含配件）每1月得0.15分，得满5分为止。 | 5 |
| 技 术 评 标 部 分 40分 | 投标产品技术指标及功能 20分 | 所投产品其技术和性能完全响应招标文件要求 | 15 |
|  |  | 所投产品其技术和性能优于招标文件要求，（在15分基础上）每一项加一分，最高20分 | 20 |
|  |  | 所投产品其技术和性能与招标文件要求，（在15分基础上）每负偏离一项减一分 |  |
|  | 技术资料 5分 | 所投产品技术资料齐全，整体表述一致 | 5 |
|  |  | 技术资料短缺或表述不一致 | 2 |
|  | 产品选型及新技术、新材料应用 10分 | 1、所投产品是否安全可靠、性能良好，为主流产品 2、选型是否科学合理，是否具有良好使用效果 3、配置及功能是否齐全 4、是否有新技术，新工艺技术专利（以专利证书为准） 5、是否有新技术，新工艺技术应用（以证书为准） | 每项选择“是”得2分 “否”不得分 |
|  | 履约能力及方案5分 | 根据培训方案、售后服务方案的可靠性、完整性打分，满分5分。 | 5 |
| 合计 100分 |  |  |  |

（2）输液泵、注射泵、病人监护仪、壁挂式空气消毒机评标标准

| 评分项100分 | 分值范围 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 | 设备报价 （35分） | 在预算限额之内满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分。高于评标基准价的投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35 |
| 投标产品技术指标 | 投标产品技术指标 （40分） | 依据各投标投标人主要技术指标、参数、性能等情况；全部满足参数要求得40分；“★”号技术参数一项不满足扣3分；非“★”号技术指标参数一项不满足扣1分，扣完为止。 |
| 投标产品可靠性评审 | 投标产品 可靠性评审 （10分） | 1.产品安全可靠，功能齐全，性能良好，视其响应程度计1～5分； 2.根据投标产品的市场使用效果和市场信誉度，专家自主打分，最低得1分，最高得5分。 |
| 售后服务及业绩情况 | 售后服务 及业绩情况 （15分） | 1.质保服务时间：设备原厂免费质保满足招标文件要求得1分，质保服务每延长一年加1分，满分3分； 2.设备原厂售后服务机构在陕西境内具有经营场所、办事处得2分；设备原厂在陕西境内具有委托代理售后服务机构得1分；（提供证明材料，无售后服务机构不得分） 3.投标人提供2019年以来投标产品业绩，业绩以合同文件为依据，每提供一份合同计1分，满分5分； 4.根据培训方案、售后服务方案的可靠性、完整性打分，满分5分。 |

- 护理应用小设备评标标准

| 评分项100分 | 分值范围 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 | 设备报价 （45分） | 以本次满足招标要求有效报价的算数平均价作为评标基准价，投标人的投标报价等于评标基准价时，其价格分为45分。投标人每高于评标基准价2%扣2分，投标人每低于评标基准价2%扣1分，扣完为止。 |
| 投标产品技术指标 | 投标产品技术指标 （30分） | 依据各投标供应商主要技术指标、参数、性能等情况；全部满足参数要求得30分；“*”号技术参数一项不满足扣3分；非“*”号技术指标参数一项不满足扣1分，扣完为止。 |
| 投标产品可靠性评审 | 投标产品可靠性评审 （10分） | 1、产品安全可靠，功能齐全，性能良好，视其响应程度计1～5分。 2、根据投标产品的市场使用效果和市场信誉度，专家自主打分，最低得1分，最高得5分。 |
| 售后服务及业绩情况 | 售后服务及业绩情况 （15分） | 1、质保服务时间：设备原厂免费质保满足招标文件要求得1分，质保服务每延长一年加1分，满分3分。 2、设备原厂售后服务机构在陕西境内具有经营场所、办事处得2分；设备原厂在陕西境内具有委托代理售后服务机构得1分。（提供证明材料，无售后服务机构不得分） 3、投标人提供2019年以来投标产品业绩，业绩以合同文件为依据，每提供一份合同计1分，满分5分。 4、根据培训方案、售后服务方案的可靠性、完整性打分，满分5分 |

二、确定中标候选人

1、 中标候选人的确定标准

a、投标商的应答文件应该是实质上响应招标文件。

b、采购小组只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行详细评审，在符合采购需求、质量和服务相等（符合招标文件要求即视为符合采购需求、质量和服务相等）的前提下，以综合评分最高的供应商作为中标候选人。

c、最低报价不是成交的唯一条件。

2、有下列情况的，投标文件被视为无效标书，并取消投标单位的投标资格：

a、投标单位未交付投标保证金的；

b、未按招标文件格式填写的；

c、未按招标文件要求提供有关证明材料的；

d、投标文件内容不全的；

e、投标文件字迹模糊无法辨认，影响评标的；

f、投标单位在投标文件中出具假、伪证明材料的；

g、投标商针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标响应文件，未书面声明哪一份是有效的；出现选择性报价的；

h、投标报价超出采购人项目采购预算的。

三、招标人依据采购招标小组评审意见决定招标结果，招标人不对投标人就招标结果做任何解释。

四、有效投标供应商不足三家现场直接转竞争性磋商。

第五章  合同专用条款

一、交货地点:

陕西中医药大学第二附属医院指定地点。

二、交货期：

合同签订之日起 1个月内（第六标段护理应用小设备交货期为合同签订之日起 2周内）。

三、合同价款：

1、合同总价包括：产品供应价、运杂费（含保险）、安装施工费、调试费、培训费、验收费、税金及其它所有相关费用。

2、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。

3、由供应商负责设备的搬运、安装、连接和调试以及废弃物的处理。供应商对设备的搬运、安装、连接和调试以及废弃物的处理应符合我国有关规范和技术标准。

四、款项结算

1、（第一、二、三、四、五标段）合同款的支付：

（1）验收合格后支付 60 %；

（2）三个月满支付30%；

（3）留10%一年期满付清余款。

备注：本次招标签署1年长期供货协议，供货时按采购人要求的数量、时间进行供货，每月按实际采购数量结算。

2、第六标段合同款的支付：自甲方通知乙方供货之日起，乙方向甲方交纳1个平均月成交金额的货款作为质量保证金，以后按每月结算。

3、结算方式：银行转账，由采购人负责结算，发票直开采购人。

4、结算要求：必须在验收合格后，一次性开具所交货物全款发票。

五、运输及包装

1、运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费。

2、运输方式：自行选择。

3、符合出厂规范、包装完整无破损、满足长途运输要求。

4、防雨、防潮、各种符号、标识清楚，进口设备应具有原产国标识且标识清楚。

六、质量保证

1、选用的设备及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常合法，配置合理，满足文件要求，必须为原装、全新产品。

2、产品因所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由成交供应商负责解决并承担费用。

3、设备经过国家法定部门鉴定和注册。

4、设备性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、设备的质保期为：免费质保期不得少于1年，保修期满后免费维修，只收取材料成本费并保证零配件供应6年。

6、保修期后如需更换零部件，应以优惠价提供。

七、技术服务

1、技术资料：

（1）产品合格证；

（2）产品使用说明书（中文）；

（3）其它资料。

2、供应商应在陕西设有售后服务站并设有该机专业工程师（提供地址和电话）。

3、在保修期内（保修起始日期应为货到验收合格之日起），供货厂商在接到用户对所购设备进行维修的要求后，维修响应时间4小时，并派出合格的维修人员在24小时到现场进行维修服务，72小时未修复提供备用机；全部费用由供应商支付，若需将产品送回生产厂，供应商还应支付维修设备所需的往返费用。

4、技术培训

（1）内容：免费现场培训操作和维修人员2-3人，应包括设备原理、使用操作、保养维修技术等，使受训人员达到独立使用、熟练操作的程度。

（2）地点：按照采购人要求。

（3）时间：按照采购人要求。

（4）费用：按招标人要求，采购人不再另行支付。

八、违约责任

1、按《合同法》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人向监督机构报告情况，在监督机构确认后，有权终止合同，并按照《合同法》对供方违约行为进行追究。

九、验收

1、设备到货后，乙方负责安装调试，达到正常运行条件后通知采购人验收。

（1）安装完成时间：接用户通知后5个工作日内全部调试完成。

（2）安装标准：符合国家有关安全技术标准。

2、采购人根据合同要求对设备进行验收、确认设备的产地、规格、型号和数量。如有必要可邀请专家验收。

3、验收合格后，填写政府采购设备交接竣工验收单，并向使用单位提交设备所包含的所有资料，以便使用单位日后管理和维护。

4、验收依据：

（1）合同文本、谈判采购文件、招标采购响应文件。

（2）符合国家有关技术规范和标准。

（3）符合产品原样本技术数据。

（4）所有安装、验收的手续及费用由供应商自行办理和承担，采购人提供相关辅助。

第六章  其他说明

为了保证招标公平、公正、公开、有序进行，防止串通抬价、恶意杀价，或中标后不签订合同，不履行承诺等，投标方在开标前应交投标保证金现金叁仟元人民币（含廉政保证金）。投标方有下列情形之一者，其投标保证金不予退还，情节严重的，由医院将其列入不良行为纪录名单，在三年内禁止参加医院采购活动，并予以通报：

1、投标方在交纳投标保证金后放弃投标者；

2、投标方竟标缺席或竟标中途退场、影响竟标正常进行者；

3、中标方未在规定期限内与需方签订合同；或在签定合同时不履行投标时承诺的；

4、成交项目转让给他人的。

未中标企业在招标结束后7天内无息全额退还。中标方的投标保证金转为履约保证金（履约保证金不计利息），待货到验收合格、无质量问题、无不廉政行为，即可退还。

附件1：

陕西中医药大学第二附属医院

投标响应文件

（格式）

项目编号/标段号：

标段名称：

投标单位

年  月  日

附件2：

陕西中医药大学第二附属医院

投标单位拒绝商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理招标采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与贵院院内招标活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向招标采购单位和评标专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向招标采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得中标。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位。

6、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害招标采购单位的合法权益。

7、不与招标采购单位和评标专家或其他投标单位恶意串通，进行质疑和投诉，维护院内招标秩序。

8、尊重和接受监督管理部门的监督和招标采购要求，承担因违约行为给招标采购单位造成的损失。

9、不发生其他有悖于招标采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：  （盖章）

全权代表：  （签字）

地  址：

电  话：

附件3：

招标响应函

陕西中医药大学第二附属医院：

（投标响应人全称）授权                             （全权代表名称）                 （职务、职称）为全权代表，参加贵单位组织的               （投标项目名称、项目编号）招标的有关活动，并对                 设备进行谈判响应。为此：

1、我方同意在本采购项目（招标文件中）规定的开标日起    天内遵守本投标文件中的承诺。

2、我方愿意遵守贵院招标程序，按照招标文件中的一切要求，承担该项目。

3、依据招标文件的内容要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面的技术、售后服务保障。

4、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的所有权力。

5、我方同意提供与本次招标采购活动相关的其他任何证据和资料。

6、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行约定书规定的责任和义务。

7、我方完全理解本采购项目不一定接受最低报价的投标，且尊重评标委员会的评审结论及中标结果。

8、我方承诺：采购单位若需追加采购本采购项目（投标采购文件所列货物及相关服务的），在不改变采购合同其他实质性条款的前提下续标。

9、投标响应有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

投标响应人（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

附件4：

投标项目一览表

投标项目：                                             标段号：

| 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价 | 制造商名称和国籍 | 交货期 | 质保期 | 总计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、总报价包括运输、保险、税金、集成调试、验收及安装辅助工作等所有一切涉及费用。

2、各标段要求一次性报出所有单价之和作为投标总报价。

投标响应人（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

附件4：

投标分项报价表

| 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价 | 制造商名称和国籍 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本次采购进行单价招标，第一标段、第六标段要求分项报价，如不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 各投标人投标报价不得超过招标预算，否则按无效标处理。

投标响应人（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

附件5：

招标响应设备配件明细清单

投标项目：            标段号：               单位：元

| 序号 | 设备名称 | 型号与规格 | 产地 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上总计人民币：大写 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价包括所有一切需涉及的费用，表格可自行增减。

投标响应人（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

附件6：

耗材价格清单（如有）

投标项目：                      项目编号：                      标段：

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

投标响应人（盖章）：             全权代表（签字）：               日  期：

附件7：

法定代表人授权书

陕西中医药大学第二附属医院：

（投标响应人 全称）法定代表人授权              （全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的                              项目招标（投标项目编号及招标标段号），全权处理投标响应活动中一切事宜。

法定代表人签字：

投标响应人全称（公章）：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职  务：

详细通讯地址：

电  话：                        传  真：

移动电话：

邮政编码：

附件8：

投标响应人情况表

项目编号：                           投标项目：

| 单位名称 |  |  | 电 话 |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务： |
| 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资金 |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 | 实际完成（万元） |  |
|  | 职工总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  | 实现销售 |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 实现利润 |  |  |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  | 主要产品 |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 | 资金性质 | 生产性 | 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 净值 万元 |  | 非生产性 | 万元 |  |  |  |  |
| 投标响应产品情况 | 产品名称 | 型号 | 上年产量 | 产品技术先进水平（曾获何种奖励） |  |  |  |  |  |

投标响应人（盖章）：                             全权代表（签字）：                           日  期：

附件9：

技术偏离表

投标响应人名称：           项目编号：          标段号：

| 序号 | 品目 | 招标规格 | 投标响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视作废标。

全权代表（签字）：

投标响应人（盖章）：

日  期：

附件10：

商务偏离表

投标响应人名称：           项目编号：           标段号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标响应文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视作废标。

全权代表（签字）：

投标响应人（盖章）：

日  期：

附件11：

项目品牌在陕的用户清单

| 序号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 采购日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须真实且必须填写。

全权代表（签字）：

投标响应人（盖章）：

日   期：

附件12：

谈判方案说明

1、供应商企业简介（含开户许可证复印件，加盖投标人公章）。

2、设备材料的规格、型号、技术指标。

3、设备功能、质量标准、技术支持材料。

4、设备供货、安装调试、技术服务的组织措施。

5、商务响应说明。

6、厂家或总经销出具的售后服务承诺书证明（格式自拟）。

7、投标供应商认为有必要说明的其他问题。