陕西中医药大学第二附属医院

医疗设备采购招标文件

招标编号：  SZRFYZB202401-006

货物名称：  秦都院区急诊与重症医学等科便携式彩色多普勒超声诊断仪

欢迎访问我们的网站:http://www.zyhos.com

陕西中医药大学第二附属医院制

二○二四年一月

目  录

第一章：招标公告……………………………………………2

第二章：投标须知……………………………………………1

第三章：招标内容、技术性能及其他要求…………………12

第四章：评标标准和方法……………………………………2

- ：合同专用条款………………………………………4

第六章: 其他说明……………………………………………1

第七章: 投标响应格式文件…………………………………13

第一章  招标公告

本着“公开、公正、公平”原则，陕西中医药大学第二附属医院就秦都院区急诊与重症医学等科便携式彩色多普勒超声诊断仪进行公开招标，现邀请具备相应资质的单位前来投标。

一、采购项目内容：

详见招标文件第三章

二、报名需提供以下资质：

1、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本复印件；

2、供应商为经销商的应出具医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（复印件）、厂家的医疗器械生产许可证或第一类医疗器械生产备案凭证（复印件）；

3、供应商为生产厂家应出具医疗器械生产许可证或第一类医疗器械生产备案凭证（复印件）；

4、法人授权书原件(法人身份证、被授权人身份证复印件) ；

5、通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体无失信记录（以截图打印并加盖单位鲜章为准）；

6、以上复印件均须加盖单位鲜章。

备注：1、制作投标文件时，附件4报价一览表除在投标文件内装订外，还应再重复制作一份，加盖鲜章用小信封单独包装。不要将小信封装在投标文件密封袋内；

2、本项目未做进口论证，投标人所投的任何进口产品均不被接受。

三、报名时间：

2024年1月15日起至2024年1月19日下午16：00止（节假日和非工作时间除外） 时间：上午：8：30—11：00 ；下午：14：00—16：00

四、报名地点：

西咸新区沣西新城龙台观路831号门诊四层，信息化建设管理科

五、开标时间：

2024年1月29日下午14:30

- 开标地点：

西咸新区沣西新城龙台观路831号住院楼四层-设备科招标办公室

七、投标保证金：

投标保证金：3000元（公对公转账）

开户名称：陕西中医药大学第二附属医院

账号：61001635208050004866

开户行名称：建行咸阳渭阳路支行

八、联系人：

报名咨询电话：029-33350905/18064389226帅老师　
　　业务咨询电话：029-33350698

陕西中医药大学第二附属医院

第二章  投标须知

1、投标人应认真浏览招标公告及招标文件，将招标文件中的资格要求与本投标人已取得的资格文件进行对照，满足资格文件要求的，方可参与。

2、报名时不要将失效的证书复印件装订在资格审查资料中。投标人要及时办理证书延期手续，变更后要通知投标文件编制人员，及时清理失效证书复印件。

3、投标人在编制资格审查资料时，应按照招标文件中要求的提供，不要遗漏，也不要人为增加，请将附件4（报价一览表，其中设备配套耗材（如有）须填写规格型号、价格）加盖鲜章用小信封单独包装（不要将小信封装在投标文件密封袋内）。

4、投标文件应对招标文件的要求作出实质响应。符合招标文件的所有条款、条件和规定且无重大偏离与保留。

5、投标文件中必须有产品生产厂家提供的产品技术参数和性能说明，尽量提供产品在陕的销售合同。

6、投标人在提交投标文件时，最好将企业公章和法定代表人或其委托代理人印章随身携带，在提交投标文件时如发现投标文件有误，在有效时间内还可设法弥补。

7、投标人应对招标项目提出合理的价格，若报价高出预算价格或中标价格高于市场价一经核实，招标单位按废标处理。

8、开评标过程中投标人应准确回答评委的质询。投标人应委托本单位懂业务、懂技术（包括商务、技术）并且熟悉投标项目全部情况的人员参加开标会议，接受评委的质询。投标人答非所问，评标委员会将不予采纳。

第三章  招标内容、技术性能及其他要求

- 招标内容及数量

| 项目名称 | 数量 （套） | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 2 | 40 |

二、技术要求及主要参数

- 便携式彩色多普勒超声诊断仪（2套）

- （一）货物名称

全数字化全身型高端便携式彩色多谱勒超声诊断系统

- （二）产品用途说明

- 腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉等全身应用

- （三）系统技术规格及概述：

- 1.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

- 1.1≥15英寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏

- 1.2多倍波束合成

- 1.3二维灰阶模式

- 1.4组织谐波成像模式

- 1.5斑点抑制成像

- 1.6空间复合成像，支持≥7条偏转线（提供曲别针试验证

- 明图片）

- 1.7频率复合成像

- 1.8彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模

- 式）

- 1.9高分辨率血流技术

- 1.10频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、

- 连续波多普勒）

- 1.11组织多普勒成（包括TVI、TVD、TVM、TEI四种模式）

- 1.12 M型模式、彩色M型模式

- 1.13解剖M型模式，要求M取样线≥2条，能360度任意

- 旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像

- 1.14组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像

- 条件，提高图像质量（提供证明图片）

- 1.15扩展成像技术

- 1.16实时双幅对比成像

- 1.17一键自动优化单元，可用于二维、彩色、频谱多普勒

- 等多种模式，支持频谱多普勒角度自动优化和快速矫正

- 1.18智能血流跟踪，自动识别血流方向并自动调节取样框

- 角度，无需手动操作（提供样机演示）

- 1.19一键实现全屏放大，支持≥2种不同成像区域的放大

- 1.20局部放大（支持前端、后端放大）

- 1.21二维和彩色多谱勒双幅显示

- 1.22穿刺针增强技术，具备双幅实时对比显示，增强前后

- 效果，支持增强平面多角度可调

- 1.23支持超声教学软件（支持腹部、妇产、甲状腺、乳腺、

- 睾丸、神经方面应用）

- 1.24支持多语言操作界面（包括键盘输入、注释、操作面

- 板等）

- 2.测量和分析:

- 2.1常规测量软件包，具备距离、面积、周长、体积、多普

- 勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

- 2.2全科专用测量及分析软件包，包括腹部、妇科、产科、

- 心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科，可自动生成报告

- 2.3妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评

- 分、中国人群产科公式

- 2.4心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数

- 分析，PISA等

- 2.5 Auto-LV自动左心室收缩功能自动测量

- 2.6血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中

- 膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

- 2.7用户可自定义测量项目以及公式编辑

- 3.电影回放及原始数据处理

- 3.1所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前

- 存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

- 3.2原始数据处理，可对回放图像进行参数调节

- 3.3※动态和静态图像同步存储功能，存储或导出图像数据

- 的同时不影响实时扫描

- 4.检查存储和管理（内置超声工作站）

- 4.1 ≥800G硬盘

- 4.2内置超声工作站

- 4.3多种图像导出格式：动态图像、静态图像以PC格式直

- 接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像

- 4.4导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影

- 响检查操作

- 4.5一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢

- 失

- （四）技术参数及要求

- 系统通用功能

- 1.1监视器:≥15英寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏

- 1.2内置探头接口：1个（可扩展到3个）

- 1.3安全标准：符合商品安全质量要求

- 1.4整机重量≤6KG

- 1.5支持用户自定义按键数量≥4个

- 2.探头规格

- 2.1频率: 宽频带变频探头,二维和彩色独立变频

- 2.2凸阵探头具有≥4种频率的变频范围，常规扫描角度≥70度，扩展后扫描角度≥90度

- 2.3线阵探头具有≥5种频率的变频范围，支持梯形扩展显示

- 2.4相控阵探头具有≥5种频率的变频范围，扫描角度≥90度

- 3.二维灰阶模式

- 3.1数字化声束形成器

- 3.2数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

- 3.3接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

- 3.4扫描线：每帧线密度≥230超声线

- 3.5发射声束聚焦：发射≥4段

- 3.6扫描频率：

电子凸阵：超声频率	2.5- 6.0 MHz

电子相控阵：超声频率2.0- 3.6MHz

电子线阵：超声频率	6.0-11.0MHz

- 3.7二维独立角度偏转

- 3.8预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

- 3.9最大显示深度：≥30cm

- 3.10最大帧率：≥240 帧/秒

- 3.11 TGC: ≥8段

- 3.12 LGC: ≥6段

- 3.13二维灰阶：≥256

- 3.14※动态范围: 30-160db（可视可调，提供图片证明）

- 3.15增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

- 3.16伪彩图谱: ≥8种

- 3.17体位标记：≥120种，可以自定义注释

- 3.18扫描帧率：诊断深度18cm，全视野时≥51帧／秒

- 4.彩色多普勒模式

- 4.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

- 4.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

- 4.3取样框偏转: ≥±20度

- 4.4最大帧率: ≥240 帧/秒

- 4.5支持B/C 同宽（提供图片证明）

- 5.频谱多普勒模式

- 5.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

- 5.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

- 5.3显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

- 5.4最大速度：≥9.21m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

- 5.5最小速度：≤1 mm /s（非噪声信号）

- 5.6取样容积：0.5-20mm

- 5.7偏转角度：≥±20度 (线阵探头)

- 5.8零位移动：≥8 级

- 5.9快速角度校正

- 5.10支持频谱自动测量

- 6.连通性

- 6.1参考信号：心电，并支持心电触发控制

- 6.2支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换

- 6.3 USB接口≥2个，支持USB接口扩展

- 6.4音视频输出：S-Video

- 6.5有线网络接口1个

- 7.外设和附件

- 7.1可拆卸锂电池

- 7.2多功能专用台车

- 7.3储物设备

- 7.4专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

8.配备同品牌超声远程会诊系统

※8.1有原厂配套专用客户端软件，同时支持多种类型终端设备，包括PC电脑、手机和平板电脑等

※8.2超声设备可无需外置其他设备一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内

※8.3超声设备具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息

※8.4多路图像实时同步，显示动态实时图像的同时，实时同步查看操作者打图手法和切面。支持语音、视频同步交流

- （五）配置要求

1.全身应用彩色多普勒超声诊断仪主机1台

2.探头：凸阵探头1个，线阵探头1个，心脏探头1个

3.多功能台车：1个

4.探头扩展器：1个

5.拉杆箱：1个

- （六）安全和认证

经CE、SFDA认证

- （七）备件、技术及维修服务，培训要求及其它

- 1.备件要求

- 卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

- 2.技术及维修服务

- 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

- 3.技术培训要求

- 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

- 注：若以上参数涉及到某个产品的个性描述，评标时不作为唯一标准，但原则上不降低要求的技术水平。

三、对投标商的要求

1、在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照，并具有医疗设备生产或相关经营范围。

2、若所投产品属医疗器械须具有《中华人民共和国医疗器械注册证》，投标人必须依法取得《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》。

3、有完善的销售供应和售后服务保障体系。

4、对所投设备、器械在提供的同时应负责做好临床指导和技术培训工作。

5、本项目不接受联合体投标。

四、对投标产品的要求

1、若所投产品属医疗器械，投标人须向医院提供盖红印的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械产品注册证》（附：医疗器械产品生产制造认可表或医疗器械注册登记表）、销售人员身份证复印件及资格证明、法人委托书等相关证件。

2、属进口医疗器械管理范围的产品必须具有按分类管理的医疗器械注册证，进口产品必须有中文标识和中文使用说明书。

3、投标方应保证所投设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。

4、所有资料真实性由投标商负责，一经查实假冒行为，取消中标资格，承担所有损失，并没收尚未付清货款。

5、供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源（提供产品来源渠道合法的证明文件：包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

6、下列情况供应商必须免费对货物进行退换、调配。

（1）设备使用一个月内主要部件出现故障予以换货；

（2）设备性能达不到标书主要技术指标要求影响工作开展予以退货；

（3）设备使用三个月内故障次数超过三次，影响工作开展予以换货。

五、对投标文件要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，完整地填写投标响应文件格式（附件1）、承诺书（附件2）、响应函（附件3）及报价一览表（附件4），按规定投标函格式填写，所有自制投标函无效，并加盖企业公章。所有不完整的投标将按废标处理。

2、提供下述相关证件复印件（所有证件复印件须加盖企业公章）：

（1）投标企业营业执照；

（2）生产或销售许可证；

（3）医疗器械注册证（须附注册登记表或制造表）（进口产品须具有进口医疗器械注册证）；

（4）销售人员身份证、联系电话号码及法人委托书等；

（5）提供投标产品的彩页，技术参数资料，产品售后服务承诺，供销合同以及投标厂商认为必须提供的其他资料、文件、证书等；

（6）基本账户开户许可证；

（7）中国政府采购网主体无失信记录。

以上内容均为必备资质，若有一项不具备视为无效投标，开标时将以上资质按要求提供（加盖供应商红色公章的复印件），附在每份投标响应文件中。

3、投标文件使用A4纸质制作，正本壹份，副本贰份。

4、投标方应将投标文件封入密封的信封或包装，并在封口上加盖投标单位公章，并标明投标标段名称，按投标日程规定日期送至指定地点。

5、投标方在投标截止时间之前可书面修改或撤销投标文件，迟交或未按规定密封的不予接受。

6、投标报价是设备到达使用地点的总价，包括设备的供应费、运杂费（含仓储费、保险费、装卸费）、安装调试费、以及整个设备达到正常运行条件下所包含的一切费用。

7、本采购项目采用一次报价。

8、投标文件有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日，中标供应商的投标响应文件有效期延长至合同执行完毕。

第四章  评标标准和方法

一、招标方式及评标标准

1、招标方式及评标办法：公开招标、综合评标法。

2、评标的全过程分为投标文件初审、澄清有关问题、招标承诺、综合评审、推荐中标候选人名单等阶段。

3、评标标准

| 序号 | 评分项目及分值 | 评分标准、依据 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 标 部 分 60分 | 报 价 40分 | 以有效投标人的最低投标报价为评标基准价得满分；投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x 40分的公式计算。 | 40 |
|  | 业 绩 5分 | 出具近两年来同一型号的业绩证明（要求二级及以上医院），以合同和相应的验收报告〈单〉为依据，每出具一个计1分，满分5分。 | 5 |
|  | 服 务 10分 | 在西安或咸阳设立直属销售和售后服务机构（以办事处注册登记证书为准/原件） | 10 |
|  |  | 在西安或咸阳有委托维修机构（以委托协议为准） | 5 |
|  | 保 修 5分 | 保修（含配件）每1月得0.15分，得满5分为止。 | 5 |
| 技 术 评 标 部 分 40分 | 投标产品技术指标及功能 20分 | 所投产品其技术和性能完全响应招标文件要求 | 15 |
|  |  | 所投产品其技术和性能优于招标文件要求，（在15分基础上）每一项加一分，最高20分 | 20 |
|  |  | 所投产品其技术和性能与招标文件要求，（在15分基础上）每负偏离一项减一分 |  |
|  | 技术资料 5分 | 所投产品技术资料齐全，整体表述一致 | 5 |
|  |  | 技术资料短缺或表述不一致 | 2 |
|  | 产品选型及新技术、新材料应用 10分 | 1、所投产品是否为主流产品 2、选型是否科学合理 3、配置是否齐全 4、是否有新技术，新工艺技术专利（以专利证书为准） 5、是否有新技术，新工艺技术应用（以证书为准） | 每项选择“是”得2分 “否”不得分 |
|  | 设备配件 耗材5分 | 所投产品配件耗材费用按高中低排序，最低者得满分，次之减1分，直至不得分为止 | 5 |
| 合计 100分 |  |  |  |

二、确定中标候选人

1、 中标候选人的确定标准

a、投标商的应答文件应该是实质上响应招标文件。

b、采购小组只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行详细评审，在符合采购需求、质量和服务相等（符合招标文件要求即视为符合采购需求、质量和服务相等）的前提下，以综合评分最高的供应商作为中标候选人。

c、最低报价不是成交的唯一条件。

2、有下列情况的，投标文件被视为无效标书，并取消投标单位的投标资格：

a、投标单位未交付投标保证金的；

b、未按招标文件格式填写的；

c、未按招标文件要求提供有关证明材料的；

d、投标文件内容不全的；

e、投标文件字迹模糊无法辨认，影响评标的；

f、投标单位在投标文件中出具假、伪证明材料的；

g、投标商针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标响应文件，未书面声明哪一份是有效的；出现选择性报价的；

h、投标报价超出采购人项目采购预算的。

三、招标人依据采购招标小组评审意见决定招标结果，招标人不对投标人就招标结果做任何解释。

第五章  合同专用条款

一、交货地点:

陕西中医药大学第二附属医院院内。

二、交货期：

国产设备合同签订之日起 1个月内，进口设备3个月。

三、合同价款：

1、合同总价包括：产品供应价、运杂费（含保险）、安装施工费、调试费、培训费、验收费、税金及其它所有相关费用。

2、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。

3、由供应商负责设备的搬运、安装、连接和调试以及废弃物的处理。供应商对设备的搬运、安装、连接和调试以及废弃物的处理应符合我国有关规范和技术标准。

四、款项结算

1、合同款的支付：

（1）验收合格后支付 60 %；

（2）三个月满支付30%；

（3）留10%一年期满付清余款。

2、结算方式：银行转账，由采购人负责结算，发票直开采购人。

3、结算要求：必须在验收合格后，一次性开具所交货物全款发票。

五、运输及包装

1、运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费。

2、运输方式：自行选择。

3、符合出厂规范、包装完整无破损、满足长途运输要求。

4、防雨、防潮、各种符号、标识清楚，进口设备应具有原产国标识且标识清楚。

六、质量保证

1、选用的设备及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常合法，配置合理，满足文件要求，必须为原装、全新产品。

2、产品因所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由成交供应商负责解决并承担费用。

3、设备经过国家法定部门鉴定和注册。

4、设备性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、设备的质保期为：免费保修1年，保修期满后免费维修，只收取材料成本费并保证零配件供应6年。

6、保修期后如需更换零部件，应以优惠价提供。

七、技术服务

1、技术资料：

（1）产品合格证；

（2）产品使用说明书（中文）；

（3）其它资料。

2、供应商应在陕西设有售后服务站并设有该机专业工程师（提供地址和电话）。

3、在保修期内（保修起始日期应为货到验收合格之日起），供货厂商在接到用户对所购设备进行维修的要求后，维修响应时间4小时，并派出合格的维修人员在24小时到现场进行维修服务，72小时未修复提供备用机；全部费用由供应商支付，若需将产品送回生产厂，供应商还应支付维修设备所需的往返费用。

4、技术培训

（1）内容：免费现场培训操作和维修人员2-3人，应包括设备原理、使用操作、保养维修技术等，使受训人员达到独立使用、熟练操作的程度。

（2）地点：按照采购人要求。

（3）时间：按照采购人要求。

（4）费用：按招标人要求，采购人不再另行支付。

八、违约责任

1、按《合同法》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人向监督机构报告情况，在监督机构确认后，有权终止合同，并按照《合同法》对供方违约行为进行追究。

九、验收

1、设备到货后，乙方负责安装调试，达到正常运行条件后通知采购人验收。

（1）安装完成时间：接用户通知后5个工作日内全部调试完成。

（2）安装标准：符合国家有关安全技术标准。

2、采购人根据合同要求对设备进行验收、确认设备的产地、规格、型号和数量。如有必要可邀请专家验收。

3、验收合格后，填写政府采购设备交接竣工验收单，并向使用单位提交设备所包含的所有资料，以便使用单位日后管理和维护。

4、验收依据：

（1）合同文本、谈判采购文件、招标采购响应文件。

（2）符合国家有关技术规范和标准。

（3）符合产品原样本技术数据。

（4）所有安装、验收的手续及费用由供应商自行办理和承担，采购人提供相关辅助。

第六章  其他说明

为了保证招标公平、公正、公开、有序进行，防止串通抬价、恶意杀价，或中标后不签订合同，不履行承诺等，投标方在开标前应交投标保证金现金叁仟元人民币（含廉政保证金）。投标方有下列情形之一者，其投标保证金不予退还，情节严重的，由医院将其列入不良行为纪录名单，在三年内禁止参加医院采购活动，并予以通报：

1、投标方在交纳投标保证金后放弃投标者；

2、投标方竟标缺席或竟标中途退场、影响竟标正常进行者；

3、中标方未在规定期限内与需方签订合同；或在签定合同时不履行投标时承诺的；

4、成交项目转让给他人的。

未中标企业在招标结束后7天内无息全额退还。中标方的投标保证金转为履约保证金（履约保证金不计利息），待货到验收合格、无质量问题、无不廉政行为，即可退还。

附件1：

陕西中医药大学第二附属医院

投标响应文件

（格式）

项目编号/标段号：

设备名称：

投标单位

年  月  日

附件2：

陕西中医药大学第二附属医院

投标单位拒绝商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理招标采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与贵院院内招标活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向招标采购单位和评标专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向招标采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得中标。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位。

6、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害招标采购单位的合法权益。

7、不与招标采购单位和评标专家或其他投标单位恶意串通，进行质疑和投诉，维护院内招标秩序。

8、尊重和接受监督管理部门的监督和招标采购要求，承担因违约行为给招标采购单位造成的损失。

9、不发生其他有悖于招标采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：  （盖章）

全权代表：  （签字）

地  址：

电  话：

附件3：

招标响应函

陕西中医药大学第二附属医院：

（投标响应人全称）授权                             （全权代表名称）                 （职务、职称）为全权代表，参加贵单位组织的               （投标项目名称、项目编号）招标的有关活动，并对                 设备进行谈判响应。为此：

1、我方同意在本采购项目（招标文件中）规定的开标日起    天内遵守本投标文件中的承诺。

2、我方愿意遵守贵院招标程序，按照招标文件中的一切要求，承担该项目。

3、依据招标文件的内容要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面的技术、售后服务保障。

4、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的所有权力。

5、我方同意提供与本次招标采购活动相关的其他任何证据和资料。

6、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行约定书规定的责任和义务。

7、我方完全理解本采购项目不一定接受最低报价的投标，且尊重评标委员会的评审结论及中标结果。

8、我方承诺：采购单位若需追加采购本采购项目（投标采购文件所列货物及相关服务的），在不改变采购合同其他实质性条款的前提下续标。

9、投标响应有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

投标响应人（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

附件4：

报价一览表

投标项目：                                             标段号：

| 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价 | 总报价 | 制造商名称和国籍 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、总报价包括运输、保险、税金、集成调试、验收及安装辅助工作等所有一切涉及费用。

2、与投标响应文件格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

投标响应人（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

附件5：

招标响应设备配件明细清单

投标项目：            标段号：               单位：元

| 序号 | 设备名称 | 型号与规格 | 产地 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上总计人民币：大写 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价包括所有一切需涉及的费用，表格可自行增减。

投标响应人（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

附件6：

耗材价格清单（如有）

投标项目：                      项目编号：                      标段：

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

投标响应人（盖章）：             全权代表（签字）：               日  期：

附件7：

法定代表人授权书

陕西中医药大学第二附属医院：

（投标响应人 全称）法定代表人授权              （全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的                              项目招标（投标项目编号及招标标段号），全权处理投标响应活动中一切事宜。

法定代表人签字：

投标响应人全称（公章）：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职  务：

详细通讯地址：

电  话：                        传  真：

移动电话：

邮政编码：

附件8：

投标响应人情况表

项目编号：                           投标项目：

| 单位名称 |  |  | 电 话 |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务： |
| 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资金 |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 | 实际完成（万元） |  |
|  | 职工总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  | 实现销售 |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 实现利润 |  |  |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  | 主要产品 |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 | 资金性质 | 生产性 | 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 净值 万元 |  | 非生产性 | 万元 |  |  |  |  |
| 投标响应产品情况 | 产品名称 | 型号 | 上年产量 | 产品技术先进水平（曾获何种奖励） |  |  |  |  |  |

投标响应人（盖章）：                             全权代表（签字）：                           日  期：

附件9：

技术偏离表

投标响应人名称：           项目编号：          标段号：

| 序号 | 品目 | 招标规格 | 投标响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视作废标。

全权代表（签字）：

投标响应人（盖章）：

日  期：

附件10：

商务偏离表

投标响应人名称：           项目编号：           标段号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标响应文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视作废标。

全权代表（签字）：

投标响应人（盖章）：

日  期：

附件11：

项目品牌在陕的用户清单

| 序号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 采购日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须真实且必须填写。

全权代表（签字）：

投标响应人（盖章）：

日   期：

附件12：

谈判方案说明

1、供应商企业简介（含开户许可证复印件，加盖投标人公章）。

2、设备材料的规格、型号、技术指标。

3、设备功能、质量标准、技术支持材料。

4、设备供货、安装调试、技术服务的组织措施。

5、商务响应说明。

6、厂家或总经销出具的售后服务承诺书证明（格式自拟）。

7、投标供应商认为有必要说明的其他问题。